储存功能电子磅秤说明书：

1.1 安全警告

1．使用前请详细阅读本操作说明书，将有助于您的操作及延长产品之寿命，并可减少故障机会

2．使用与本产品标签标识一致的电源供电，并请避免本产品电源与大动力线共用，以免干扰正常使用

3．请勿私自拆修或改制本产品，若需维修或服务，请洽当地巨天授权销售服务中心

4. 请勿用湿手插/拔电源插头

5. 长期不使用本产品时，请拔下电源，对于带内置电池的产品，请充饱电后再妥善保管起来

6. 在进行任何连接线的插拔之前、在进行维护或清洁前，请先切断电源

7. 请勿将本品放置于儿童容易接触的地方

10．请勿超载使用

11. 请远离强腐蚀性物品，远离易燃易爆物品。

12. 不要在有可燃性气体或可燃性蒸气的场合使用

13. 在雷电频繁发生的地区请安装可靠的避雷装置

14. 请勿使用强溶剂清洗机壳

15. 不得将液体或其它导电物品注入产品

1.2 注意事项

1．电子磅秤产品使用前请调整底部的四个脚座，以使产品平稳放置于桌面或地面。

2．为了避免产品在运输途中损坏感应器，我们加入了感应器保护装置，请在使用前松除保护螺丝，保护螺丝位置参见各部件介绍

3．对于带电池的产品，取得产品后，请立即对电池充电，待电池充饱后方可开始使用

4．为保障计量准确，请在使用前先热机15分钟

5．请勿将本产品置于空气流动剧烈、潮湿、粉尘、剧烈振动等恶劣环境下使用，以免干扰正常使用

6. 本产品不宜在阳光直射或光线过亮的环境下使用

7. 本产品不得在高温高湿的环境中使用

8. 请远离强电场、强磁场

9. 请注意静电防护，尤其在冬春季节

1.3 产品概述

欢迎选用本公司t-touch系列产品，相信巨天的实力，相信自己的选择！

T-touch是将最新的信息技术应用于传统的称重设备而形成的全新一代称重产品，具体以下独特优点

1. 独特的TOS操作系统：专为称重应用定制，系统运行稳定，速度快、效率高，不依赖于高性能硬件，系统安全性高（无病毒），可方便地更新系统程序，并可享受终生免费升级

2. 强大的数据处理功能：产品配备了海量存储芯片，称重记忆笔数及PLU数量可以认为无限制，在强大的系统处理能力下，可方便实现各种统计报表，并配有PC端统计分析软件

3. 全面的通讯功能：具备RS-232、RS-485等通讯端口，可方便连接各种外部设备（如键盘、鼠标、条码枪、打印机、三色报警灯、大屏幕等）及与其它设备（如手机、电脑、其它电子秤）进行通讯

4. 全新的人机界面：产品采用高清7"或10.1"触摸屏，显示分辨率高达800x480及1280x800，PPI（每英寸像素）超过普通笔记本电脑和平板电脑。选用的触摸屏可在各种恶劣环境下正常使用。基于全新的人机界面，显示数字大小、按键大小数量都将不受限制，甚至可以方便切换各种工作模式

5. 实现云存储、云备份、云诊断等网络化操作，让您的产品无论在地球的任一个角落，数据皆可互联互通

6. 随心所欲的一切：基于强大的数据处理功能，本产品可实现“所见即所得”的自定义打印格式、自定义报表、自定义界面风格等，所有的一切都如您所愿

7. 全球化的系统支持：系统内建中文、英文等多国语言，用户可任意切换，切换后界面语言、打印、说明书等同步切换。更有使用地选择功能，依据所选择的使用地，自动调整时钟和重力加速度。一台产品，跑遍全球。

注：一款产品可能并不具备以上所有功能。

1.4 安装

1.4.1 安装

将产品及附件从纸箱中取出。

请将产品置放于平稳水平桌面上，勿放置于有震动及风吹干扰的场合。

本产品仅限室内使用，不可工作于温度过高及过低的场合。

对于桌秤，将秤盘安装到传感器支架上（四个针对应插入传感器支架的孔中）

调整电子秤的四个调整脚，观察显示屏旁边的水平气泡，使气泡位于内圈中。

对于台秤，调整磅台的四个调整脚，观察显示屏旁边的水平气泡，使气泡位于内圈中。（参见附图）

将立杆插入管座，用螺丝拧紧。

将称重仪表通过显示器座固定到立杆上。

将磅台的传感器插头插入称仪表的航空插座内。

插电前请检查适配器输入电压是否与当地市电电压一致，若不一致，请向您的经销商联系更换。

插上适配器后，充电指示亮起，按下开关机键，电源指示亮起，等待约30秒后，进入称重主界面（参见主界面说明）

为保障秤重准确，建议每次使用前热机10分钟。

请保留包装物，当需要将产品寄回原厂维修时请使用原厂包装。

1.4.2 连接RS-232

RS-232接口位于电子秤侧面（参见各部件说明），为一D型9芯接口，各脚信号定义如下

pin2: RXD，输入讯号

pin3: txd, 发送讯号

pin4: VCC, 5V供电，用于无线模块等

pin5: GND，接地

当与电脑通讯时，请使用对接线（2-->3, 3-->2）

1.4.3 连接传感器（适用于台秤及有子母秤接口的桌秤）

称重显示器拥有一个或两个传感器接口，接口位于称重显示器的背面（参见各部件说明），接口为5芯或7芯航空插头，具体接线如下：

选配双通道（子母秤）功能的电子秤具备一个额外的传感器接口，接口位于电子秤的侧面（参见各部件说明），接口为5芯或7芯航空插头，具体接线如下：

5芯航空插头

pin1: sig+

pin2: sig-

pin3: shield

pin4: exc-

pin5: exc+

7芯航空插头

pin1: sig-

pin2: sig+

pin3: shield

Pin4: sen-

pin5: exc-

pin6: sen+

pin7: exc+

当所接传感器为5芯时，请短路SEN+与EXC+, SEN-及EXC-

1.4.4 打印机说明(仅适用于内置打印机的型号）

本产品内置打印机为热敏式票据打印机，不支持打列不干胶标签。

请只使用由本公司提供的热敏纸卷，使用非公司提供的热敏纸卷可能造成热敏头损坏，本公司概不承担保修责任

打印纸宽度最高58mm，直径最大49.5mm，纸厚不得超过80um

本打印机为易换纸结构，用手扣起纸仓门后，可将纸卷直接投入纸仓内，注意纸张热敏的一面向外，放好纸卷关上仓门即可

1.4.5 电池说明

本产品使用免维护密封阀控式铅酸蓄电池。

首次取得本产品时请立即充电。

长期不用本产品时，也应每隔三个月充电一次，防止电池损坏。

在主界面的右上角有一个电池符号，当电池符号呈空时表示电池耗尽，请您立即充电。

插上外接交流电源适配器即可对电池进行充电，充电指示亮。

刚开始充电时充电指示灯为红色，接近充饱时为橙色，充饱时为绿色。

不管电子秤是否开机，插上交流电源适配器都可对电池充电。

电池充饱后（充电灯变为绿色），可以插着适配器使用，此时进入浮充状态，不会有过充的情况发生，对电池没有危害。

电池可以充电/放电数百次，但最终会无法使用。在电池使用时间明显缩短时，请更换新电池

若需更换电池，请使用与原电池厂牌规格型号一致的电池或使用巨天企业及其授权销售服务中心认可的电池

请只使用原厂认可的外接电源适配器，以保障产品及电池安全

切勿使电池短路，电池短路将损坏电池及带来危险，不要将电池扔进火中

请正确回收或处理电池，不能将电池作为城市生活垃圾处理

2.快速开始

2．1 各部件介绍

USB接口，可以连接鼠标、键盘、条码枪、打印机、U盘以及带USB的存储盘。

RS232接口，可以连接打印机、电脑。

传感器接口，连接称重传感器，参见1.4.4连接传感器

适配器口，当电池缺电时，可以连接适配器充电。

显示屏，高清全彩屏，配触摸屏

硬按键，常用功能按键

充电灯，充电指示灯，参见1.4.6电池说明

电源灯，电源指示灯，工作时此灯亮起，注意：屏幕待机时此灯仍然点亮

保护螺丝，用于在运输过程中保护传感器防止受损，请在正式使用前卸除保护螺丝

校正开关，在认证状态下，校正及涉及称重的设定受此开关保护，请在操作前去除铅封贴纸并按动校正开关。

2．2 功能按键

开/关机键：关机时长按此键为开机，开机时长按3秒钟询问是否关机，确认后关机。开机时长按6秒钟可重新启动系统。开机时短按可关闭屏幕（休眠），在屏幕休眠状态下短按此键可恢复屏幕。

菜单键：在任何状态按此键，在页面下方会自动弹出快捷菜单。

主页键：在任何状态下按此键返回到主页面。

扣重键：当放上皮重物后按此键，重量窗口显示为零，并显示扣重符号，再加载将显示净重值。

归零键：当秤盘上无物品但重量显示窗口显示不为零时，按下此键，重量窗口显示为零并显示归零符号(秤盘上的重量不能超过手动归零范围)。

2．3 主界面

主界面介绍

零点提示.

扣重提示.

稳定提示.

量程显示.

软件版本号.

电池电量提示.

锁定提示

时间日期.

重量显示窗.

检重显示窗.

当前操作的货品显示区.

单个货品快捷键, apple:商品名称; 0001:商品序号.

查询键：通过输入PLU编号的方式快速查询PLU.

单位切换键：切换单位.

检重键：设置检重的上下限

产品/记录切换键：切换左侧窗口显示产品PLU或秤重记录.

净/毛重切换键：在扣重状态下按此键切换重量窗口显示净/毛重值.

锁定键：锁定当前读数

上页/下页键：按此键可翻阅产品快捷键.

累加模式键：按此键可选择累加模式，有三种模式可供选择：手动累加、自动累加（稳定后执行）、自动累加（回零后执行）

动物键：按此键可转换为动物秤模式

累加键：累加并保存进称重记录.

总计键：此键可对称重记录里面的内容进行统计, 打印.

2．4 快捷菜单

帮助键：按此键后进入帮助页面查看操作说明。

图标键：可选择产品快捷键的显示模式，有方块形式与长条形式两种模式

数据键：数据导入导出

产品键：按此键后进入产品设置页面.

检重模式键：设置检重模式或鸣叫方式.

打印格式键：按此键后进入打印格式选择页面（具体见打印格式设定）。

设置键：按此键后进入参数设置页面.

3.操作

3.1基本操作

3.1.1开机/关机

关机时长按开关键为开机，开机时长按3秒钟询问是否关机，确认后关机。开机时长按6秒钟可重新启动系统。开机时短按开关键可关闭屏幕（休眠），在屏幕休眠状态下短按此键可恢复屏幕。

3.1.2 归零

当秤台上无称重物而显示为非零时，按归零键归零，零位指示图标出现。当前重量超过手动归零范围时（默认2%max），归零功能无效。

3.1.3 扣重

把包装物置于秤盘上，按扣重键，扣除包装物重量，扣重指示图标出现并显示扣重的值，当您欲清除扣重时，只需将包装物取下，然后再按一次扣重键即可。

3.1.4 PLU搜索

点击PLU搜索键，从软键盘输入PLU编号，系统会根据输入的数字位数模糊搜索，实时的显示出可能是目标的PLU，供用户方便的选择。

3.1.5 单位转换

点击单位转换并在设置中打开了相关的单位，就可以实现目标单位的转换。

3.1.6 净/毛重切换

点击G/N键可实现在扣重状态下，显示净重与毛重的值。

3.1.7 称重锁定功能

点击HOLD键可以锁定当前的称重值，一直显示在屏幕上，直到手动点击HOLD键取消。、

3.1.8显示模式切换

点击重量显示窗口，可将重量显示切换到大字显示模式，在此模式下，按键变化为重量、数量、锁定、单位、累加5个。按重量或数量可切换显示屏上显示的数据为重量或数量。其它按键的功能与正常模式相同。

3.2检重

点击检重键，系统会提示输入下限/上限，使用软键盘输入下限值，点击OK键，输入上限值，点击OK键就完成了检重值的设定。

设定完成后，电子秤根据重量的上下限设定在重量窗显示不同的背景色。低于检重下限时，重量显示框底色为橘色，在上/下限之间时，重量显示框底色为绿色，超出上限时，重量显示框底色为红色

3.3 检重模式

点击检重模式键，页面会自动弹出提示窗，点击提示上面的上限、合格、下限、不合格或不鸣叫中的一个，电子秤会根据设置的检重模式提示鸣叫声音

3.4 动物秤功能

点击动物键，在重量窗口的右边会自动提示一个动物的图标，表示此时为动物秤状态，再次按动物键退出动物秤状态

3.5 累加

3.5.1累加模式选择

累加分为手动累加和自动累加。通过在主页面状态下按“菜单”键，然后点击“累加”键，选择相应的累加方式。

手动累加：每次加载货物后手动按累加键进行累加，并将数据存入数据库

负载自动累加：每次加载货物，稳定后自动累加并将数据存入数据库

负载归零自动累加：每次加载货物稳定后，并且取下货物回零后，方执行自动累加并将数据存入数据库。若在加载期间出现多次稳定时，以回零前最后一次稳定数值为准。

3.5.2累加操作注意事项

每次开始累加前，请确保秤回零位，零位、稳定标记亮，加载后必须等待稳定方可执行累加操作。累加重量必须大于20d。

3.5.3 总计操作

进行累加操作后，按总计键，进入累加显示界面。屏幕显示每笔操作的重量/数量信息和笔数、重量、数量的总计值。右侧有四个按键，可根据需要使用

清除：仅清除累加

打印：仅打印累加值

打印后清除：打印累加值，同时清除累加

退出：仅查看当前累加值，返回

3.6 打印

3.6.1 打印格式设定

1）按菜单键，屏幕下方出现浮动菜单，按格式键，进入打印格式设定操作

2）在最左边选择标签或收据，中间会出现格式选单，点选需要的格式后，右侧会出现该格式的预览

3）选择完成后，点“选择当前打印格式“按键，此时弹出打印模式选择框，点击需要打印的端口（选中右侧的多选框），按确认，完成打印格式的设置。

注：打印机可多选或全都不选。多选时选中的打印机同时打印，全都不选时不打印。

3.7 数据导入导出

如用户想导入与导出数据，在主界面点击“菜单“键，再点击”数据“键进入导入导出界面，选择自己将要导出数据的盘符以及目录，将文件命名后点击保存键盘，即可将数据库导出到存储设备上。同样的，导入数据，选择相应盘符与文件，点击打开键就可以将存储设备上的数据库导入到此设备上，但是导入的同时，原数据库将被清空，请谨慎操作。

3.8 通讯

3.8.1通讯端口

本产品有一个RS-232端口，可设为连续发送、问答模式或打印机模式

3.8.2 连续发送协议

*欲使用大屏幕须将通讯打印方式设为CONT

当仪表传输方式设为CONT时串行端口连续输出以下内容（ASCII码）

|  |  | ， |  |  | ， | 空格/- |  |  |  |  |  |  |  | ， | k WEIGHT UNIT | g | CR | LF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-HEADER1-          - HEADER2-                                            - WEIGHT DATA-

HEADER1: ST=STABLE， US=UNSTABLE

HEADER2: NT=NET， GS=GROSS

3.8.3问答模式

设为问答模式时，仅当收到相关命令时电子秤才做相关动作，命令如下

R：发送数据

T：扣重

Z：归零

3.9 货品设定

在主界面下点击“菜单“键，再点击”ID“键，进入货品设定界面。

点击“增加”键，将进入新增货品的操作页面，软键盘也同时弹出。依次输入货品的相关信息，点击“保存”键即可完成新增货品的操作。

点击“增加”键，将删除当前选择的货品。

点击“增加”键，修改当前选择的货品信息。

当货品过多，可以通过搜索框，搜索目标货品名。

| 产品PLU参数说明 |  |
| --- | --- |
| 产品序号 | 4位数字，系统自动生成（新增时可人工修改），不可重复 |
| 产品料号 | 6位数字，根据实际的编号手动输入 |
| 产品名称 | 24位数字或字母（汉字12个），产品全称 |
| 产品简称 | 8位数字或字母（汉字4个），产品简称，默认自动抓取产品名称前8位 |
| 规格说明 | 文本 |
| 上限 | 可输入小数（重量单位可选） |
| 下限 | 可输入小数（重量单位可选） |
| 停用 | 选中为停用，不选中为不停用 |
| 描述 | 文本 |

3.9 输入法的使用

本产品内置中英文输入法，其中中文以拼音方式输入。若客户需要输入其它文字，请用PC端软件在电脑上输入以后再导到电子秤。

1.汉字输入框：中文输入时，该区域显示从键盘输入的拼音

2.汉字待选区：中文输入时，该区域显示待选汉字，看到需输入的汉字时，直接点击相应汉字，若要输入的汉字不要待选区中，请占击前后箭头选择其它文字

3.英文/数字键区：用于输入英文和数字

4.退出键：用于确认输入，退出输入文字状态

5.回车键：在多行文本时用于换行（不能用于结束输入）

6.中英文切换键：按此键可在中英文状态下切换

4.参数设定

在主界面按硬件菜单键，画面底部弹出菜单，点击设置，进入参数设置菜单

4.1 基本信息

4.1.1公司基本信息

选择设置基本信息公司信息，出现公司名称地址等信息输入窗口，可利用触屏或鼠标在虚拟QWERT键盘输入或利用外接电脑键盘输入，输出完成后点击左上角的<<返回按钮。

公司名称地址等信息将用于票据及报表中、公司logo将会用于在开机时显示。

4.1.2公告

选择设置基本信息公告，出现三行公告信息输入窗口，可利用触屏或鼠标在虚拟QWERT键盘输入或利用外接电脑键盘输入，输出完成后点击左上角的<<返回按钮。

公告信息将用于票据及报表中。

4.2 系统设置

4.2.1重力加速度设置

选择设置系统设置重力加速度设置，出现重力加速度设置框，用虚似键盘输入当地重力加速度值。输出完成后点击左上角的<<返回按钮。

每次进行校正前请确保已经选择了正确的使用位置。

4.2.2日期/时间

选择设置系统设置设置日期或设计时间，出现日期或时间输入窗口，可利用触屏或鼠标在虚拟QWERT键盘输入或利用外接电脑键盘输入，输出完成后点击左上角的<<返回按钮。

4.2.3语言

选择设置系统设置语言，选择所需的语言。

选择后系统会重新启动并以之前所选择的语言进行显示。

4.2.4背光

选择设置系统设置背光，出现背光设置控制杆，移动控制杆选择背光亮度，设定后点击左上角的<<返回按钮。

4.2.5触屏校正

选择设置系统设置屏幕校正，屏幕提示是否进入屏幕校正，若您是误操作，点击取消。点击确认进入触屏校正，屏幕出现黑底白色光标，点击白色光标所在位置，然后白色光标跳动到其它位置，再点击光标，如此直接到触屏校正完成。

4.2.6软件更新

将欲更新的软件解压到U盘根文件夹，将U盘插入USB接口，选择设置系统设置软件更新，屏幕提示是否进行软件更新，点击确认，屏幕出现软件更新进度条，更新完成后，系统将重新启动。

4.2.7系统信息

选择设置系统设置系统信息，显示系统核心版本、RAM/flash剩余内存等软硬件系统信息。查看后点击左上角的<<返回按钮。

4.2.8设置密码

选择设置系统设置设置密码，先输入当前密码，初始密码为0000，然后两次输入新密码，输入完成后点击确认键返回上一级菜单。

4.2.9重置数据库

选择设置系统设置重置数据库，点击重置后系统内所有货品数据及称重记录将全部清除。

在产品出厂时为了测试的需要系统内会留有一部分测试数据，在正式使用前请使用此功能清空数据并录入用户自己的数据。

此操作会清除所有数据，请慎用此功能。

4.3称重设置

注：此部分设置受校正开关或跳pin保护，并受密码保护。

4.3.1认证设置

选择设置称重设置认证设置，屏幕提示多个认证选项，根据需要选择相应的认证选项，完成后点击左上角的<<返回按钮。

各种认证主要区别如下：

|  | OIML | NTEP | 无认证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动归零范围 | 10% | 10% | 按用户设定值 |
| 手动归零范围 | 2% | 2% | 按用户设定值 |
| 零位追踪 | 0.5e | 0.5e | 按用户设定值 |
| 有扣重时归零 | 不允许 | 不允许 | 允许 |
| 校正开关 | 有效 | 有效 | 无效 |
| 超载提示 | Max+9e | 105%Max | Max+9e |
| 计量单位 | kg | lb | 可选 |

4.3.2称量模式

选择设置称重设置称量模式，屏幕提示单精度、双分度值、双量程等选项，根据需要选择相应的选项，完成后点击左上角的<<返回按钮。

4.3.3小数点

选择设置称重设置小数点位置，屏幕提示小数点位数选项，根据需要选择相应的选项，完成后点击左上角的<<返回按钮。

4.3.4量程

选择设置称重设置量程，屏幕提示量程输入窗口（双分度值或双量程时会提示两个窗口），利用下方的数字键输入量程，完成后点击左上角的<<返回按钮。

注：双分度值/双量程时必须满足max2>max1

4.3.5分度值

选择设置称重设置分度值，屏幕提示分度值选择窗口（双分度值或双量程时会提示两个窗口），在下拉列表中选择所需的分度值，完成后点击左上角的<<返回按钮。

注：双分度值/双量程时必须满足e2>e1

4.3.6自动归零

选择设置称重设置自动归零，屏幕提示自动归零选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

注：在认证状态下无法进入此参数。

4.3.7手动归零

选择设置称重设置手动归零，屏幕提示手动归零选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

注：在认证状态下无法进入此参数。

4.3.8零位追踪

选择设置称重设置零位追踪，屏幕提示零位追踪选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

注：在认证状态下无法进入此参数。

4.3.9连续扣重

选择设置称重设置连续扣重，屏幕提示连续扣重选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

注：在认证状态下无法进入此参数。

4.4用户设定

4.4.1AD速度

选择设置称重设置连续扣重，屏幕提示AD速度选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

4.4.2计量单位

选择设置称重设置计量单位，屏幕提示计量单位选项，选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

4.5通讯

4.5.1串口

选择设置通讯串口，屏幕提示串口选项（发送方式、波特率、校验等），选择合适的选项后，点击左上角的<<返回按钮。

5.维护

5.1校正

此部分操作受校正开关或跳pin保护。

具备线性校正的机种必须先进行线性校正。

外部校正是对线性校正的整体修正。

线性校正受密码保护。

5.1.1线性校正

在主界面按硬件菜单键、屏幕下方弹出功能菜单，选择设置，进入设置菜单。

在设置界面选择校正 线性校正

点击开始，进入第一步：零点校正，清空秤台，等待稳定标记亮后点击下一步

校正第一点，选取小于第二点的整数值砝码放上磅台，待稳定标记亮后点击下一步

校正第二点，选取大于第一点且小于第三点的整数值砝码放上磅台，待稳定标记亮后点击下一步

重复以上操作，每下一点校正砝码重量必须大于前面一个点

最后一个校正点必须进行满时程校正

5.1.2普通校正

在主界面按硬件菜单键、屏幕下方弹出功能菜单，选择设置，进入设置菜单。

在设置界面选择校正校正

点击开始，进入第一步：零点校正，清空秤台，等待稳定标记亮后点击下一步

屏幕出现校正砝码重量输入窗口，用数字键输入校正砝码重量后点击确认

按输入的数值放上相应的砝码，待稳定标记亮后点击下一步

屏幕提示通过或失败。

提示失败时，请检查砝码及传感器重新校正。

提示成功时，出现下次校正提示选框，若您需要下次校正提示请点选此框，然后弹出日期输入框，输入下次校正日期后点击完成。在下次校正日期到时，系统会提示用户及时校正。

5.1.3 重量微调

选择设置校正重量微调，进入重量微调界面，当前重量栏显示当前重量，调整重量栏显示调整后的重量，利用-1d，-10d, +1d, +10d按钮调整“调整重量”栏内的重量值，当此值与实际重量一致时，点击确认按钮，然后点击退出返回上一层菜单。在调整过程中，可按重置键重新进行微调。

5.1.4 查看内码

选择设置校正内码，屏幕出现当前AD内码值，查看完成后点击左上角的<<返回按钮。

5.2 出错提示

| 问题点 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 超出按键置零范围 | 超出设置的按键置零范围（认证版为2%） |
| 无AD内码 | AD芯片损坏或传感器损坏 |
| 秤不稳定归零 | 请仅在秤稳定时进行置零操作 |
| 非法去皮 | 重量为负值或零时按了去皮键，请仅当屏幕读数大于最小秤量时执行去皮操作 |
| 超出初始置零范围 | 仅在开机时出现，超出初始置零范围（认证版为10%） |
| 超载 | 超载，常规机种为超出max+9d，对于OIML机种为超出max+9e，NTEP机种为超出105%max |

5.3 系统规格

| 秤量 |  | 桌秤：3kg/6kg/15kg/30kg/45kg |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 仪表：可自由设定 |  |
|  |  | 台秤：30kg/60kg/150kg/300kg/600kg |  |
| 外部精度 | 认证 | 3000e | 2x3000e dual range |
|  | 非认证 | 2x30000d dual range |  |
| 去皮范围 |  | Max-1d |  |
| 秤盘尺寸 |  | 桌秤A/Q系列：230x300mm 桌秤J系列：240x370mm 台秤B系列：300x400mm/400x500mm/600x800mm |  |
| AD方式 |  | 三角积分调制 |  |
| AD速率 |  | 最高60次/秒 |  |
| 内码数 |  | 600,000 |  |
| 计量单位 |  | kg, g, ounce, lb |  |
| 校正单位 |  | kg, lb（lb仅限NTEP状态） |  |
| 传感器激励电压 |  | 5VDC |  |
| 信号输入范围 |  | 0~20mv |  |
| 零点讯号范围 |  | 0~5mv |  |
| 传感器灵敏度 |  | 1mv/v~3mv/v |  |
| 最多可驱动传感器 |  | 最多4颗350欧姆传感器 |  |
| 工作温度范围 |  | -10~40摄氏度 |  |
| 工作湿度范围 |  | <95%非结露 |  |
| 前显示 |  | 7” TFT LED背光 |  |
| 分辨率 |  | 800x480 |  |
| 屏幕比例 |  | 16:9 |  |
| 触控方式 |  | 电阻屏 |  |
| 标配通讯端口 |  | RS-232、USBx2 |  |
| 可选通讯端口 |  | Wifi、zigbee |  |
| CPU |  | iMX233 (ARM9内核) 454MHz |  |
| RAM |  | 128MB DDR |  |
| 数据存储 |  | 256MB NAND flash |  |
| 供电 |  | 交流电源适配器 12V/2500mA或交流电源110V/220V |  |
| 电池 |  | A/Q桌秤及仪表（V系列除外）：选配6v/4Ah J系列桌秤：选配 6v/10Ah V系列仪表：无选配电池 |  |

5.4 简易故障排除

| 故障情形 | 可能的原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 无法开机 | 机内电池欠电（有内置电池机种） | 插上交流电源适配器给电池充电 |
|  | 交流电源电压是否与产品标示的电压不符 | 检查适配器规格是否与市电一致，检查适配器是否损坏 |
|  | 保险丝是否熔断（使用交流电机种） | 检查保险丝、更换保险丝 |
| 无法充电 | 交流电源电压与产品标示的电压不符 | 检查适配器规格是否与市电一致，检查适配器是否损坏 |
|  | 保险丝熔断（使用交流电机种） | 检查保险丝、更换保险丝 |
|  | 电池老化 | 更换电池 |
| 数字跳动 | 传感器电缆接触不良 | 重新插拔传感器接头或重新焊接 |
|  | 传感器及显示器受潮 | 请在通风处使用 |
|  | 分度值设置过小 | 使用一般传感器，建议分度值设置不超过30000d精度 |
|  | AD转换速率设置过高 | 建议一般称重应用将AD转换速率设为15次/秒 |
|  | 有振动、风吹等干扰 | 请勿在振动、风吹、静电等较为恶务环境下使用 |
|  | 秤台碰触异物. | 请检查秤台结构部分，排除结构故障 |
| 线性不佳 | 传感器保护装置起作用 | 请卸除传感器保护螺丝并重新调整 |
|  | 未经过线性校正（有线性校正机种） | 重新进行线性校正 |
|  | 线性校正所用砝码是否正确（有线性校正机种） | 使用准确的砝码重新进行线性校正 |
|  | 传感器损坏 | 更换传感器 |
| 无法打印 | 打印机类型设置错误 | 设置正确的打印机类型 |
|  | 波特率、奇偶校验设置错误 | 电子秤与打印机的波特率、奇偶校验必须设置一致（默认9600bps、8N1） |
|  | 读数不稳定、加载前未回零 | 每次加载前需回零（零位、稳定亮）、执行打印操作时秤必须稳定且读数大于最小秤量（20d） |
|  | 打印机连线未插好 | 插拔打印机连线 |
|  | 打印机未开机 | 打开打印机电源 |
| 打印乱码 | 打印机类型设置错误 | 设置正确的打印机类型 |
|  | 波特率、奇偶校验设置错误 | 电子秤与打印机的波特率、奇偶校验必须设置一致（默认9600bps、8N1） |
|  | 打印机连线未插好 | 插拔打印机连线、更换通讯线 |
| 无法累加 | 读数不稳定、加载前未回零 | 每次加载前需回零（零位、稳定亮）、执行打印操作时秤必须稳定且读数大于最小秤量（20d） |
| 无法通过串行端口通讯 | 波特率、发送方式设置错误 | 电子秤与电脑的波特率、奇偶校验必须设置一致（默认9600bps、8N1） |
|  | R-232C连线接触不良 | 插拔打印机连线、更换通讯线 |
|  | RS-232C连线过长 | 缩短通讯线、或调低通讯速率 |
| 开机不归零 | 自动归零范围设置过小 | 将自动归零范围调大（认证版固定2%） |
|  | 秤台上有物品 | 清空秤台 |
| 手动归零无效 | 手动归零范围设置过小 | 将手动归零范围调大（认证版固定10%） |
|  | 当前读数不稳定 | 请在当前读数稳定时再执行归零操作 |
|  | 秤台上有物品 | 清空秤台 |
|  | 当前有扣重 | 先解除扣重 |
| 无法扣重 | 超出扣重范围 | 请确认产品的扣重范围（认证版统一为max-1e） |
|  | 读数不稳定 | 请在当前读数稳定时再执行扣重 |
| 无法秤重 | 传感器运送保护装置未卸除 | 卸除传感器运送保护螺丝 |
|  | 传感器连线是否牢固 | 插拔传感器接头、重焊连线 |
|  | 是否经过校正（有线性校正机种必须先进行线性校正） | 进行线性校正 |
| 无法标定 | 标定所用砝码过少 | 使用正确足够的砝码重新校正 |
|  | 是否砝码重量与标称值偏差过大（通常为用错砝码） | 使用正确的砝码重新校正 |
| 卸载后不归零 | 零位跟踪设置过小 | 将零位追踪设置调大（认证版固定0.5d） |
|  | 秤台碰触异物. | 排除秤台碰触结构故障 |
| 检重无效: | 当前重量小于最小秤量 | 检重仅在重量超过最小秤量（20d）时有效 |
|  | 检重鸣叫未开启 | 调整检重鸣叫参数 |
| 开机鸣叫: | 未校正或校正数据丢失 | 重新校正 |
|  | 传感器连线故障 | 插拔传感器接头、重焊连线 |
|  | 设置了检重并鸣叫 | 清除检重设定 |
| 触摸屏点击不准 | 触屏需校正 | 插入鼠标，通过鼠标进入参数进行触摸屏校正 |
|  | 触屏安装过紧 | 按触屏偏离方向处外壳组装螺丝松动半圈 |
| 死机 | 程序异常需要重启 | 按开关机键不放6秒后重新启动。 电池线拔掉再插上然后开机。 |
| 插拔适配器会关机 | 电池不足 | 插上适配器把电充足。 更换新电池。 |
| 液晶屏黑屏但电源灯亮 | 产品处于休眠状态 | 按一下开关机键恢复工作 |
|  | 死机 | 电池线拔掉再插上并充电，然后开机 |
| USB更新程序后开不了机 | 死机 | 拔掉电池后再开机并重新更新程序 |
|  | 程序更新异常 | 更换U盘重新更新程序 |